Załącznik Nr 2.1. do SIWZ [Dokument składany wraz z Ofertą ]

FORMULARZ

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | Wymagana w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych (WET) wartość danego parametru / cechy | Oferowana przez Wykonawcę wartość danego parametru / cechy |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Rok produkcji aparatu: 2020 | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
| Konstrukcja |
|  | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Przetwornik cyfrowy, min. 12 bitowy. | Liczba bitów przetwornika cyfrowego: |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Liczba niezależnych, aktywnych kanałów przetwarzania min. 4 000 000 | Liczba niezależnych, aktywnych kanałów przetwarzania: |
|  | Liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych: |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | Dynamika systemu: dB |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21 cali i rozdzielczości min. 1080P, bez przeplotu | Przekątna ekranu monitora LCD cali Rozdzielczość monitora LCD P |
|  | Konsola aparatu z uchwytami na głowice po obydwu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD, wbudowany w konsolę, o przekątnej min. 10 cali | Przekątna dotykowego, programowalnego panelu sterującego LCD, wbudowanego w konsolę: cali |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2 - 18 MHz | Zakres częstotliwości pracy : - MHz |
|  | Aparat posiada pamięć dynamiczną tzw. Cineloop. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 500 s | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: s |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowania min. 2-38 cm | Zakres regulacji głębokości pola obrazowania: cm |
|  | Aparat umożliwia zaprogramowanie przez użytkownika ustawień wstępnych (tzw. Presetów). | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami, z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu: |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min.: B, B + B; M; B + M; D; B + D; B + C (Color Doppler); B + PD (Power Doppler); 4 B (Color Doppler); 4 B (Power Doppler). | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów: B, B + B; M; B + M; D; B + D; B + C (Color Doppler); B + PD (Power Doppler); 4 B (Color Doppler); 4 B (Power Doppler). |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B. min. 1100 obrazów/s | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: obrazów/s |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD). min. 250 obrazów/s | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): obrazów/s |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | Ilość pasm częstotliwości w obrazowaniu harmonicznym: |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 4,0 m/s | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): +/- m/s |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min. +/- 8,5 m/s | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki): +/- m/s |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 20 stopni | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej: +/- stopni |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej: +/- stopni |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie. min. +/- 80 stopni | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie: +/- stopni |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznej Phased Array. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowego i Spektralnego Dopplera Tkankowego. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki). | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”: min. 5 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”: |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem o pojemności min. 500 GB. | Pojemność dysku w wewnętrznym systemie archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje): GB. |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu, z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Videoprinter czarno-biały. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 lub nowsze, do podłączenia nośników typu PenDrive. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. lub szybsza. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty). | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x8 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: x |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x8 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: x |
|  | Liczba pomiarów możliwych na jednym obrazie min. x8 | Liczba pomiarów możliwych na jednym obrazie: x |
|  | Generacja raportów z badań, z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych; Pediatrycznych; Naczyniowych; Brzusznych. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
| Głowice ultrasonograficzne |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array, szeroko-pasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 - 4,5 MHz | Zakres częstotliwości pracy : - MHz |
|  | Liczba elementów min. 64 | Liczba elementów: |
|  | Kąt skanowania (obrazowania) min. 90 stopni | Kąt skanowania (obrazowania): stopni |
|  | Obrazowanie harmoniczne: min. 4 pasma częstotliwości | Ilość pasm częstotliwości w obrazowaniu harmonicznym: |
| Możliwości rozbudowy – opcja (dostępna w dniu składania oferty): |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
| Inne |
|  | Aparat posiada oznakowanie CE, będące deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE) oraz deklarację zgodności UE, w szczególności certyfikat CE. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Aparat posiada instrukcję obsługi, czyszczenia i dezynfekcji w języku polskim. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |
|  | Aparat jest dopuszczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. | Tak, zgodnie z oświadczeniem woli potwierdzającym spełnienie WET wyrażonym na formularzu ofertowym |

Uwaga!

Jeżeli wymagana w WET wartość danego parametru:

- określa wymagania minimalne cyfrowo należy w kolumnie „Oferowana przez Wykonawcę wartość danego parametru / cechy”  wpisać  w wyznaczonym do tego miejscu () oferowany parametr właściwy dla oferowanego aparatu (cyfrowo),

- określa wymagania minimalne słownie należy w kolumnie „Oferowana przez Wykonawcę wartość danego parametru / cechy”  zaznaczyć w wyznaczonym do tego miejscu () parametry właściwe dla oferowanego aparatu (poprzez skreślenie pola wyboru , w sposób nie budzący wątpliwości).

..................................    .....................

miejscowość                  data

# Text boxes

......................................………................                                                                                            Podpis (podpisy) osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy