### Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019

#### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE ANALIZATORA

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), wyposażony w komputer z monitorem LCD, zewnętrzną drukarką laserową, monochromatyczną, urządzeniem UPS i czytnikiem kodów kreskowych. |  |
| 2. | Wydajność analizatora - minimum 500 oznaczeń na godzinę. |  |
| 3. | Menu w języku polskim. |  |
| 4. | Pamięć: min. 2 000 wyników badań pacjentów, oraz minimum 200 wyników kontrolnych. |  |
| 5. | Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. |  |
| 6. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. |  |
| 7. | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik. |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja aparatu przy jego uruchamianiu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzona deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji). |  |
| 9. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego - na wyposażeniu analizatora. |  |
| 10. | Ekran dotykowy LCD (dotyczy analizatora) służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawienia. |  |
| 11. | Flagowanie wyników patologicznych. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |
| 13. | Zapewnienie kontroli wyników badań w systemie STANDLAB. |  |
| 14. | Oferowany analizator musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 15. | Bezpłatny serwis gwarancyjny, w trakcie trwania dzierżawy. Gwarancja obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy |  |
| 16. | Wykonawca zapewnia możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Analizator posiada certyfikat CE. |  |
| 18. | Analizator współpracujący z systemem „SOLAB” firmy KAMSOFT. |  |
| 19. | Podłączenie analizatora do systemu SOLAB zapewni Zamawiający na własny koszt i udostępni protokół transmisji danych. |  |
| 20. | Zapewniona transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. |  |
| 21. | Oferent dostarczy urządzenie wraz z wypełnionym paszportem techniczny urządzenia. |  |
| 22. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji aparatu, zakończone wystawieniem certyfikatu dla każdego pracownika. Ponadto będzie zobowiązany przeszkolić każdego nowozatrudnionego pracownika (oraz wystawić mu certyfikat), który zostanie zatrudniony w okresie obowiązywania umowy. |  |

Uwaga: w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał poniżej wymienionych parametrów oferta zostanie odrzucona w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |